- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO: Definir el proceso técnico y estadístico para diseñar una ronda de Ensayo de Aptitud (EA) que asegure la validez, comparabilidad y trazabilidad metrológica de los resultados, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas ISO/IEC 17043:2023 y ISO 13528:2023.

ALCANCE: Este procedimiento aplica al diseño estadístico de todas las rondas de EA para gases contaminantes criterio (SO₂, NO/NO₂, CO y O₃) organizadas por el Laboratorio CALAIRE.

DEFINICIONES:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

CONDICIONES GENERALES:

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO

## Roles y responsabilidades Cargo; Responsabilidad. Estadístico/Experto técnico; Diseñar y documentar el modelo estadístico, definir el número de participantes, calcular los valores asignados, desviaciones estándar, incertidumbres y puntuaciones de desempeño.. Coordinador EA; Aprobar el diseño estadístico y verificar su conformidad con el protocolo general y las normas ISO aplicables.. Ingeniero Operativo; Garantizar que las condiciones técnicas (equipos, flujo de gases, manifold, homogeneidad y estabilidad) permitan aplicar el diseño estadístico.. Profesional de Calidad; Controlar la documentación, los registros generados y asegurar la trazabilidad de los cálculos.. ## Desarrollo del Diseño Estadístico ### Definición de los Objetivos El diseño estadístico debe responder al propósito específico del EA: - Evaluar el desempeño de los laboratorios. - Comparar métodos o equipos de medición. - Validar la precisión y trazabilidad de resultados. - Determinar sesgos o tendencias sistemáticas. ### Selección del Tipo de Datos y Número de Participantes - Los datos son cuantitativos en unidades de concentración (nmol/mol, umol/mol - (ppb, ppm)). - La distribución esperada es aproximadamente normal, aunque puede requerir transformaciones logarítmicas si se detecta asimetría. - Número mínimo de participantes: 12. - Si p ≥ 12, se aplicará la media robusta (Algoritmo A). - Si p < 12, se usará la mediana como valor asignado. ### Verificación de Homogeneidad y Estabilidad Homogeneidad: Se evalúa sobre una muestra representativa de los ítems de EA antes de la distribución. Los pasos son: - Seleccionar g ítems y realizar m mediciones por ítem. - Calcular medias por ítem (x̄ᵢ) y la media general (x̄̄). - Determinar los cuadrados medios entre ítems (MS_b) y dentro de ítems (MS_w). - Calcular la desviación entre ítems: [ s_s = \sqrt{\frac{MS_b - MS_w}{m}} ] - Criterio de aceptación: [ s_s \le 0.3 , \sigma_{pt} ] o bien, ( MS_b \le c = F_1(0.3\sigma_{pt})^2 + F_2 MS_w ). Estabilidad: Se comparan los resultados iniciales y finales de los ítems almacenados durante el ensayo. Criterio: [ ¦\bar{y}_1 - \bar{y}2¦ \le 0.3 , \sigma{pt} ] ### Cálculo de Valores Asignados (xₚₜ) Se determinará el valor asignado mediante uno de los métodos establecidos en la ISO 13528: Método; Fuente del valor; Aplicación. a) Laboratorio de referencia; Medición por método primario; Si se usa una referencia metrológica externa. b) Consenso de participantes; Media robusta (Algoritmo A) o mediana; Rondas regulares. Cuando se use el consenso de participantes: - El valor asignado se calcula mediante el Algoritmo A, que combina winsorización y convergencia iterativa. - La incertidumbre asociada al valor asignado será: [ u(x_{pt}) = 1.25 \times \frac{s^*}{\sqrt{p}} ] donde s es la desviación estándar robusta. ### Determinación de la Desviación Estándar para la Evaluación (σₚₜ) - Criterio técnico de expertos o reglamentario. - Datos actuales de la ronda (robusta o consensuada). Cuando se use el método robusto: - σₚₜ = s*, obtenida del Algoritmo A o de los estimadores MADe o nIQR. ### Cálculo de Puntuaciones de Desempeño Para cada participante i: Tipo; Ecuación. z-score; ( z_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sigma_{pt}} ). z’-score; ( z'i = \frac{x_i - x{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + u^2(x_{pt})}} ). ζ-score; ( \zeta_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{u^2(x_i) + u^2(x_{pt})}} ). En-score; ( En_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{U^2(x_i) + U^2(x_{pt})}} ). ### Métodos Robustos de Cálculo (Mediana, MADe, nIQR y Algoritmo A) Para asegurar resistencia frente a valores atípicos: - Mediana (x*): Valor central del conjunto ordenado. - MADe (s*): ( s^* = 1.4826 \times \text{mediana}(¦x_i - x^*¦) ). - nIQR: ( 0.7413 \times (Q_3 - Q_1) ). - Algoritmo A: método iterativo que: - Inicia con x* = mediana y s* = MADe. - Winsoriza datos fuera de ±1.5 s*. - Actualiza iterativamente x* y s* hasta estabilización en tres cifras significativas. Estos métodos se aplican mediante software validado (R o Python) con trazabilidad de código y control de convergencia. ### Validación del Diseño Estadístico Previo al inicio del EA confirmar que los supuestos (simetría, n ≥ 12, homogeneidad, estabilidad) se cumplen.

| REVISÓ |  | APROBÓ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL |  | ROL |  |
| FECHA |  | FECHA |  |