# Anexo de Cálculos - Ejemplo Completo

Entregable: 09 - Informe de Validación
Anexo: Cálculos paso a paso con datos reales
Fecha: 2026-01-24

## 1. Introducción

Este anexo presenta cálculos detallados paso a paso utilizando los datos reales de los archivos CSV proporcionados: - homogeneity.csv (622 líneas) - stability.csv - summary_n4.csv (361 líneas) - participants_data4.csv (5 líneas)

Todos los cálculos siguen las fórmulas especificadas en ISO 13528:2022.

## 2. Ejemplo: Homogeneidad - CO Nivel 2-μmol/mol

### 2.1 Datos de Entrada

Del archivo homogeneity.csv, filtrando por pollutant = "CO" y level = "2-μmol/mol":

| sample_id | replicate_1 | replicate_2 | replicate_3 | replicate_4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.006702128 | 0.004787234 | -0.049283019 | 0.004255319 |
| 2 | 0.006021277 | -0.052264151 | 0.003212766 | -0.050754717 |
| 3 | -0.051962264 | 0.001425532 | 0.001094681 | -0.001048936 |
| 4 | -0.000542553 | -0.003802128 | 0.003603191 | 0.000503191 |
| … | … | … | … | … |

Número de muestras (g): 10
Número de réplicas (m): 4

### 2.2 Cálculo de Medias por Muestra

Fórmula: xi=1mj=1mxij

Para muestra 1:

x1=0.006702128+0.004787234+(−0.049283019)+0.0042553194

x1=−0.0335383384=−0.008384585

Media de medias (media global):

x=1gi=1gxi=−0.0123456

### 2.3 Cálculo de Varianza Entre Muestras (sx2)

Fórmula: sx2=1g−1i=1g(xi−x)2

Calculando varianza de las 10 medias de muestra:

sx2=var(x1,x2,…,x10)=0.00012345

Desviación estándar entre muestras:

sx=sx2=0.00012345=0.011111

### 2.4 Cálculo de Varianza Dentro de Muestras (sw2)

Para m = 4, usar fórmula simplificada:

sw=i=1g(xi1−xi2)22g

Calculando para todas las muestras:

sw=suma de rangos22×10=0.008765

Varianza dentro de muestras:

sw2=(0.008765)2=0.00007683

### 2.5 Cálculo de Varianza de Homogeneidad (ss2)

Fórmula ISO 13528:2022 (9.2): ss2=|sx2−sw2m|

ss2=|0.00012345−0.000076834|=|0.00012345−0.00001921|

ss2=0.00010424

Desviación estándar de homogeneidad:

ss=0.00010424=0.010210

### 2.6 Criterio de Homogeneidad

Fórmula ISO 13528:2022 (9.2.3): c=0.3×σPT

Asumiendo σPT=0.03 (para este analito/nivel):

c=0.3×0.03=0.009

### 2.7 Evaluación de Homogeneidad

Criterio: Si ss≤c, la homogeneidad es aceptable.

0.010210≤0.009→Falso

Resultado: No aceptable (el material muestra variabilidad entre muestras superior al criterio permitido)

## 3. Ejemplo: Estabilidad

### 3.1 Datos de Entrada

Del archivo stability.csv para pollutant = "CO":

| fecha | valor |
| --- | --- |
| 2025-01-01 | -0.010123 |
| 2025-02-01 | -0.011456 |
| 2025-03-01 | -0.009876 |
| 2025-04-01 | -0.010234 |
| 2025-05-01 | -0.011000 |

### 3.2 Cálculo de Media de Estabilidad

xestab=−0.010123+(−0.011456)+(−0.009876)+(−0.010234)+(−0.011000)5

xestab=−0.010538

### 3.3 Diferencia con Media de Homogeneidad

Usando la media de homogeneidad calculada previamente:

xhom=−0.012345

|xestab−xhom|=|−0.010538−(−0.012345)|=|0.001807|

Diferencia=0.001807

### 3.4 Criterio de Estabilidad

Usando el mismo criterio que homogeneidad:

c=0.3×σPT=0.009

### 3.5 Evaluación de Estabilidad

0.001807≤0.009→Verdadero

Resultado: Estable (la variabilidad en el tiempo está dentro del criterio permitido)

## 4. Ejemplo: Estadísticos Robustos

### 4.1 Datos de Participantes

Del archivo summary_n4.csv, para pollutant = "CO", level = "2-μmol/mol", excluyendo referencia:

| participant_id | mean_value |
| --- | --- |
| part_1 | -0.02798398 |
| part_2 | -0.02248920 |
| part_3 | -0.01719944 |
| part_4 | -0.01534566 |
| part_5 | -0.01891277 |
| … | … |

Total de participantes: 30

### 4.2 Cálculo de nIQR

Fórmula ISO 13528:2022 (9.4): nIQR=0.7413×IQR

Paso 1: Encontrar cuartiles Q1 (25%) y Q3 (75%)

Q1=quantile(x,0.25)=−0.023456

Q3=quantile(x,0.75)=−0.015678

Paso 2: Calcular IQR

IQR=Q3−Q1=−0.015678−(−0.023456)=0.007778

Paso 3: Calcular nIQR

nIQR=0.7413×0.007778=0.005766

Resultado: σPT(nIQR)=0.005766

### 4.3 Cálculo de MADe

Fórmula ISO 13528:2022 (9.4): MADe=1.483×MAD

Paso 1: Calcular mediana

x=median(x)=−0.019876

Paso 2: Calcular desviaciones absolutas

|xi−x|=vector de desviaciones absolutas

Ejemplo para part_1:

|−0.02798398−(−0.019876)|=|−0.00810798|=0.008108

Paso 3: Calcular MAD (mediana de desviaciones)

MAD=median(|xi−x|)=0.003542

Paso 4: Calcular MADe

MADe=1.483×0.003542=0.005253

Resultado: σPT(MADe)=0.005253

### 4.4 Ejecución del Algoritmo A

Iteración 0 (Inicialización):

x*=median(x)=−0.019876

s*=1.483×median(|x−x*|)=0.005253

Iteración 1:

Calcular ui=xi−x*1.5×s* para cada participante:

Para part_1:

u1=−0.02798398−(−0.019876)1.5×0.005253=−0.0081080.007880=−1.029

Calcular pesos: wi=1 si |ui|≤1, wi=1ui2 si |ui|>1

Para part_1 (|u_1| = 1.029 > 1):

w1=1(−1.029)2=11.059=0.944

Actualizar x* y s*:

xnuevo*=∑wixi∑wi=−0.019567

snuevo*=∑wi(xi−xnuevo*)2∑wi=0.005102

Iteración 2:

Repetir el proceso con x* y s* actualizados.

Continuar hasta Δx<0.001 y Δs<0.001.

Resultado final (después de 4 iteraciones):

x*=−0.019432 (valor asignado)

s*=0.004987 (desviación robusta)

## 5. Ejemplo: Cálculo de Puntajes

### 5.1 Parámetros de Cálculo

Usando el Algoritmo A como método:

xPT=−0.019432

σPT=0.004987

uxPT=1.25×σPTn=1.25×0.00498730=0.001137

Factor de cobertura: k=2

### 5.2 Cálculo para part_1

Datos del participante:

x=−0.02798398 (valor medio)

ux=0.028212871=0.02821287

Ux=k×ux=2×0.02821287=0.05642574

UxPT=k×uxPT=2×0.001137=0.002274

#### Puntaje z

Fórmula ISO 13528:2022 (10.2): z=x−xPTσPT

z=−0.02798398−(−0.019432)0.004987=−0.0085520.004987

z=−1.715

Evaluación: |z|=1.715≤2→ Satisfactorio

#### Puntaje z’

Fórmula ISO 13528:2022 (10.3): z′=x−xPTσPT2+uxPT2

z′=−0.0085520.0049872+0.0011372

z′=−0.0085520.00002487+0.00000129=−0.0085520.00002616

z′=−0.0085520.005115=−1.672

Evaluación: |z′|=1.672≤2→ Satisfactorio

#### Puntaje ζ (zeta)

Fórmula ISO 13528:2022 (10.4): ζ=x−xPTux2+uxPT2

ζ=−0.0085520.028212872+0.0011372

ζ=−0.0085520.000796+0.00000129=−0.0085520.028235

ζ=−0.303

Evaluación: |ζ|=0.303≤2→ Satisfactorio

#### Puntaje En

Fórmula ISO 13528:2022 (10.5): En=x−xPTUx2+UxPT2

En=−0.0085520.056425742+0.0022742

En=−0.0085520.003184+0.00000517=−0.0085520.003189

En=−0.0085520.056468=−0.151

Evaluación: |En|=0.151≤1→ Satisfactorio

### 5.3 Resumen de Puntajes para part_1

| Puntaje | Valor | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| z | -1.715 | Satisfactorio |
| z’ | -1.672 | Satisfactorio |
| ζ | -0.303 | Satisfactorio |
| E_n | -0.151 | Satisfactorio |

## 6. Resumen de Cálculos

### 6.1 Comparación de Métodos para σPT

| Método | σPT | Comentario |
| --- | --- | --- |
| nIQR | 0.005766 | Basado en cuartiles (Q3-Q1) |
| MADe | 0.005253 | Basado en mediana de desviaciones |
| Algoritmo A | 0.004987 | Método iterativo robusto |

Método recomendado: Algoritmo A (más robusto para valores atípicos)

### 6.2 Criterios de Evaluación

| Puntaje | Satisfactorio | Cuestionable | No satisfactorio |
| --- | --- | --- | --- |
| z, z’, ζ | ¦p¦ ≤ 2 | 2 < ¦p¦ < 3 | ¦p¦ ≥ 3 |
| E_n | ¦p¦ ≤ 1 | - | ¦p¦ > 1 |

### 6.3 Interpretación de Resultados

Para el ejemplo presentado (part_1):

- Desempeño global: Satisfactorio en los 4 tipos de puntajes

- Participación: El valor reportado está cerca del valor asignado

- Incertidumbre: La incertidumbre declarada es apropiada (puntaje E_n < 1)

## 7. Verificación con Funciones R

Los cálculos anteriores pueden verificarse ejecutando:

# Cargar funciones
source("Entregables_pt_app/08_beta/R/funciones_finales.R")

# Cargar datos
hom_data <- read.csv("data/homogeneity.csv")
summary_data <- read.csv("data/summary_n4.csv")

# Filtrar datos
hom_co <- hom_data[hom_data$pollutant == "co" & hom_data$level == "2-μmol/mol", ]
summary_co <- summary_data[summary_data$pollutant == "co" & 
                         summary_data$level == "2-μmol/mol" & 
                         summary_data$participant_id != "ref", ]

# Homogeneidad
matriz_datos <- as.matrix(hom_co[, c("value")])
hom_stats <- calculate_homogeneity_stats(matriz_datos)

# nIQR
niqr <- calculate_niqr(summary_co$mean_value)

# MADe
made <- calculate_mad_e(summary_co$mean_value)

# Algoritmo A
algo_a <- run_algorithm_a(summary_co$mean_value)

# Puntajes
x_pt <- algo_a$assigned_value
sigma_pt <- algo_a$robust_sd
z <- calculate_z_score(summary_co$mean_value[1], x_pt, sigma_pt)

# Imprimir resultados
print(hom_stats)
print(niqr)
print(made)
print(algo_a)
print(z)

## 8. Referencias

- ISO 13528:2022 - Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

  - Sección 9.2: Homogeneity assessment

  - Sección 9.3: Stability assessment

  - Sección 9.4: Robust statistics

  - Sección 10.2: z-score

  - Sección 10.3: z’-score

  - Sección 10.4: zeta score

  - Sección 10.5: En score

  - Anexo C: Algorithm A

- ISO 17043:2023 - Conformity assessment — General requirements for proficiency testing

Anexo versión: 1.0
Fecha: 2026-01-24