# Evaluación de Homogeneidad y Estabilidad (ISO 13528:2022)

## 1. Descripción General

Este módulo implementa los métodos estadísticos descritos en las Secciones 7.4 y 7.5 de la norma ISO 13528:2022 para evaluar si los ítems de los ensayos de aptitud (PT) son suficientemente homogéneos y estables.

- Homogeneidad: Asegura que cada participante reciba un ítem de ensayo equivalente. La falta de homogeneidad hace que la evaluación del desempeño sea injusta.

- Estabilidad: Verifica que las propiedades del material no cambien significativamente durante el periodo del PT, asegurando la consistencia independientemente de cuándo el participante realice el ensayo.

## 2. Especificaciones Técnicas

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Archivo | ptcalc/R/pt_homogeneity.R |
| Líneas | 1 - 410 |
| Norma | ISO 13528:2022, Guía ISO 35:2017 |

## 3. Modelo Estadístico: ANOVA de un Factor

La evaluación se basa en un modelo de Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor:

xij=μ+αi+ϵij

Donde: - xij = j-ésima medición de la i-ésima muestra. - μ = Media general. - αi = Efecto de la muestra i (variación entre muestras). - ϵij = Error de medición (variación dentro de la muestra).

## 4. Evaluación de Homogeneidad

### 4.1 Funciones

La función principal para el cálculo de la homogeneidad es: calculate_homogeneity_stats(sample_data)

Entrada: - sample_data: Una matriz o data frame donde las filas representan ítems (muestras) y las columnas representan réplicas.

Retorna: - g: Número de muestras. - m: Número de réplicas por muestra. - general_mean_homog: Media general de TODOS los valores (x). - sample_means: Vector de medias para cada muestra. - x_pt: Mediana de la primera réplica (valor asignado estimado). - s_x_bar_sq: Varianza de las medias de las muestras. - s_xt: Desviación estándar de las medias de las muestras. - sw: Desviación estándar dentro de las muestras (within-sample). - ss: Desviación estándar entre muestras (between-sample). - sw_sq, ss_sq: Varianzas respectivas. - median_of_diffs: Mediana de las diferencias absolutas entre medias de muestra. - MADe: Estimación robusta de sigma (1.483×median_of_diffs). - sigma_pt: Desviación estándar para evaluación de aptitud (igual a MADe). - u_sigma_pt: Incertidumbre de sigma_pt (MADe/2×(g−1)).

### 4.2 Cálculos Estadísticos

#### Desviación Estándar Dentro de las Muestras (sw)

Para el caso típico de m=2 réplicas:

sw=i=1g(xi1−xi2)22g

Nota: Esto también puede expresarse utilizando el rango wi=|xi1−xi2| como sw=∑wi2/2g.

Para m>2 réplicas:

sw2=1gi=1gsi2

Donde si2 es la varianza de las réplicas para la muestra i.

#### Desviación Estándar Entre Muestras (ss)

ss2=max0,sx2−sw2m

Donde sx2 es la varianza de las medias de las muestras. La resta de sw2/m elimina la contribución del ruido de medición de la variación observada entre muestras.

### 4.3 Construcción de la Tabla ANOVA

| Fuente | Grados de Libertad | Suma de Cuadrados (SS) | Media de Cuadrados (MS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre Muestras | g−1 | SSB=mi=1g(xi−x)2 | MSB=SSB/(g−1) |
| Dentro de Muestras | g(m−1) | SSW=i=1gj=1m(xij−xi)2 | MSW=SSW/(g(m−1)) |
| Total | gm−1 | SST=SSB+SSW |  |

Relación con las estadísticas ISO: - sw2=MSW - ss2=max(0,MSB−MSWm)

## 5. Criterios de Aceptación

### 5.1 Estimación de σpt (MADe)

La desviación estándar para evaluación de aptitud se calcula mediante una estimación robusta:

σpt=MADe=1.483×mediana(|xi−mediana(x)|)

Donde xi son las medias de las muestras. Esta estimación es robusta a valores atípicos.

Incertidumbre de σpt:

uσpt=1.25×σptg

### 5.2 Criterio Básico (c)

El material se considera suficientemente homogéneo si:

ss≤c=0.3×σpt

### 5.3 Criterio Expandido (cexp) Si no se cumple el criterio básico, se utiliza un criterio expandido según ISO 13528:2022, Sección 9.2.4:

cexp=F1×(0.3×σpt)2+F2×sw2

Donde F1 y F2 son coeficientes que dependen del número de muestras g:

| g (muestras) | F₁ | F₂ |
| --- | --- | --- |
| 7 | 2.10 | 1.43 |
| 8 | 2.01 | 1.25 |
| 9 | 1.94 | 1.11 |
| 10 | 1.88 | 1.01 |
| 11 | 1.83 | 0.93 |
| 12 | 1.79 | 0.86 |
| 13 | 1.75 | 0.80 |
| 14 | 1.72 | 0.75 |
| 15 | 1.69 | 0.71 |
| 16 | 1.67 | 0.68 |
| 17 | 1.64 | 0.64 |
| 18 | 1.62 | 0.62 |
| 19 | 1.60 | 0.59 |
| 20 | 1.59 | 0.57 |

Nota: Para valores de g fuera del rango [7, 20], se usa clamping a los extremos del rango.

### 5.4 Método Alternativo: nIQR

Como alternativa a MADe, se puede utilizar el método nIQR (Normalized Interquartile Range):

σpt=nIQR=0.7413×(Q3−Q1)

Donde Q1 y Q3 son los cuartiles 25% y 75% de los valores de la primera réplica.

Este método proporciona una estimación robusta alternativa de σpt y se implementa junto con MADe para comparar ambos enfoques. El aplicativo calcula dos conjuntos de criterios (básico y expandido) usando tanto MADe como nIQR.

### 5.5 Árbol de Decisión

flowchart TD
    START[Calcular ss y c] --> COMPARE{¿ss <= c?}
    
    COMPARE -- Sí --> PASS1["PASA: Se cumple el criterio de homogeneidad<br/>(El material es homogéneo)"]
    COMPARE -- No --> EXPANDED{¿ss <= c_exp?}
    
    EXPANDED -- Sí --> PASS2["PASA: Se cumple el criterio expandido<br/>(Aceptable con incertidumbre)"]
    EXPANDED -- No --> FAIL["FALLA: No se cumplen los criterios<br/>(Investigar heterogeneidad)"]
    
    PASS1 --> UNCERTAINTY[u_hom = ss]
    PASS2 --> UNCERTAINTY
    FAIL --> ACTION[Considerar: Aumentar sigma_pt, Rechazar lote o Investigar causa]
    
    style PASS1 fill:#c8e6c9
    style PASS2 fill:#fff9c4
    style FAIL fill:#ffcdd2

## 6. Evaluación de Estabilidad

### 6.1 Funciones

calculate_stability_stats(stab_sample_data, hom_general_mean_homog, hom_stab_x_pt, hom_stab_sigma_pt)

Esta función compara los resultados del estudio de estabilidad con la línea base del estudio de homogeneidad.

Parámetros: - stab_sample_data: Matriz de datos de estabilidad (muestras como filas, réplicas como columnas) - hom_general_mean_homog: Media general del estudio de homogeneidad - hom_stab_x_pt: Valor asignado xpt del estudio de homogeneidad (mediana de primera réplica) - hom_stab_sigma_pt: Desviación estándar del estudio de homogeneidad (MADe o nIQR)

Nota: La función de estabilidad NO calcula su propio x_pt. Utiliza el valor hom_stab_x_pt recibido del estudio de homogeneidad como el valor asignado (xpt) para todos los cálculos que lo requieran.

La función de estabilidad calcula únicamente: - general_mean: Media general de TODOS los valores de estabilidad - diff_hom_stab: Diferencia absoluta entre medias de estabilidad y homogeneidad

Todos los demás componentes (sw, ss, x_pt, sigma_pt) se obtienen del estudio de homogeneidad.

### 6.2 Diferencia de Estabilidad (D)

La métrica principal es la diferencia absoluta entre la media general de homogeneidad (xhom) y la media general de estabilidad (xstab):

D=|xhom−xstab|

### 6.3 Criterios de Estabilidad

- Básico: D≤0.3×σpt

- Expandido: D≤(0.3×σpt)+2×uxhom2+uxstab2 Donde ux=sw/g⋅m es la incertidumbre estándar de la media.

### 6.4 Prueba t para Estabilidad

Para determinar si la diferencia es estadísticamente significativa (incluso si pasa el criterio de 0.3):

t=|xhom−xstab|uxhom2+uxstab2

| Resultado | Interpretación |
| --- | --- |
| ¦t¦<2 | Diferencia no significativa (estable) |
| 2≤¦t¦<3 | Posible deriva, se recomienda investigación |
| ¦t¦≥3 | Deriva significativa |

## 7. Contribuciones a la Incertidumbre

Los componentes de incertidumbre de homogeneidad y estabilidad se combinan en la incertidumbre definitiva del valor asignado (uxpt,def).

### 7.1 Incertidumbre de Homogeneidad (uhom)

uhom=ss

Nota: Si ss2<0 y se estableció en 0, uhom=0.

### 7.2 Incertidumbre de Estabilidad (ustab)

Asume una distribución rectangular si la diferencia es mayor que el criterio:

ustab=0si D≤0.3×σptD3si D>0.3×σpt

### 7.3 Incertidumbre Combinada

uxpt,def=uxpt2+uhom2+ustab2

Donde uxpt es la incertidumbre del método de caracterización (ej., Algoritmo A).

## 8. Flujo de Datos en el Aplicativo

flowchart LR
    subgraph Entrada
        A[homogeneity.csv] --> B[matriz sample_data]
        C[stability.csv] --> D[matriz stab_sample_data]
    end
    
    subgraph Modulo_Homogeneidad
        B --> E[calculate_homogeneity_stats]
        E --> F[ss, sw, media_general]
        F --> G[calculate_homogeneity_criterion]
        G --> H[evaluate_homogeneity]
    end
    
    subgraph Modulo_Estabilidad
        D --> I[calculate_stability_stats]
        F --> I
        I --> J[diff_hom_stab]
        J --> K[evaluate_stability]
    end
    
    subgraph Motor_Incertidumbre
        F --> L[calculate_u_hom]
        J --> M[calculate_u_stab]
        L --> N[u_hom]
        M --> O[u_stab]
        N & O --> P[u_xpt_def]
    end

## 9. Ejemplo Numérico: SO2 en ppm

### 9.1 Datos de Homogeneidad (10 muestras, 2 réplicas)

| Muestra | Répl 1 | Répl 2 | Media | Rango (wi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0521 | 0.0525 | 0.0523 | 0.0004 |
| … | … | … | … | … |
| 10 | 0.0526 | 0.0523 | 0.0525 | 0.0003 |

Cálculos: 1. Media General: x=0.0526 2. DE dentro de muestras: sw=∑wi220=0.000245 3. Varianza de Medias: sx2=0.0000000278 4. DE entre muestras: ss2=0.0000000278−0.00024522=−0.0000000022 Como es negativo, ss=0.

Evaluación (σpt=0.005): - c=0.3×0.005=0.0015 - 0≤0.0015⟹ PASA (Homogéneo).

### 9.2 Datos de Estabilidad (3 muestras después de 30 días)

- xhom=0.0526

- xstab=0.0527

- D=|0.0526−0.0527|=0.0001

Evaluación: - 0.0001≤0.0015⟹ PASA (Estable). - ustab=0.

## 10. Implementación en Código (R)

library(ptcalc)

# Cargar datos
hom_data <- matrix(c(19.70, 19.72, 19.68, 19.69, ...), ncol=2, byrow=TRUE)

 # 1. Homogeneidad (sigma_pt se calcula internamente desde MADe)
 stats <- calculate_homogeneity_stats(hom_data)
 c_crit <- calculate_homogeneity_criterion(stats$sigma_pt)
 c_exp <- calculate_homogeneity_criterion_expanded(stats$sigma_pt, stats$sw, stats$g)
 eval <- evaluate_homogeneity(stats$ss, c_crit, c_exp)

# 2. Estabilidad
stab_stats <- calculate_stability_stats(
  stab_data,
  stats$general_mean_homog,
  stats$x_pt,
  stats$sigma_pt
)
stab_eval <- evaluate_stability(stab_stats$diff_hom_stab, c_crit)

# 3. Incertidumbre
u_hom <- calculate_u_hom(stats$ss)
u_stab <- calculate_u_stab(stab_stats$diff_hom_stab, c_crit)

Nuevos valores disponibles: - stats$x_pt: Mediana de la primera réplica (valor asignado estimado) - stats$MADe: Estimación robusta de sigma - stats$nIQR: Estimación robusta alternativa de sigma - stats$sigma_pt: Desviación estándar para PT (igual a MADe o nIQR) - stats$u_sigma_pt: Incertidumbre de sigma_pt

## 11. Casos Límite y Errores

| Caso | Manejo |
| --- | --- |
| < 2 Muestras | calculate_homogeneity_stats arroja error: “At least 2 samples required”. |
| < 2 Réplicas | calculate_homogeneity_stats arroja error: “At least 2 replicates required”. |
| ss2 es negativo | Esto ocurre cuando la variación observada entre medias es menor de lo esperado por el ruido de medición. El aplicativo establece ss=0 según las directrices de ISO 13528. |

## 12. Referencias

- ISO 13528:2022: Métodos estadísticos para uso en ensayos de aptitud por comparación interlaboratorio.

- Guía ISO 35:2017: Materiales de referencia — Guía para la caracterización y evaluación de la homogeneidad y estabilidad.

- ISO/IEC 17043:2023: Evaluación de la conformidad — Requisitos generales para los ensayos de aptitud.